- 机电产品国际招标

- 标准招标文件

- （第二册：投标邀请、投标资料表、合同专用条款、

- 货物需求一览表及技术规格）

- 招标编号：1212-214fjmzzj001

- 项目名称：福建省立医院移动式C形臂X射线机及碳纤维手术床采购项目

- 招标人名称：福建省立医院

- 招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

- 二〇二一年六月

第五章   投 标 邀 请

日    期：2021年6月  日

招标编号：1212-214fjmzzj001

1．福建省闽咨造价咨询有限公司（以下简称“招标机构”）受招标人委托，邀请合格投标人就福建省立医院移动式C形臂X射线机及碳纤维手术床采购项目的下列货物和有关服务提交密封投标：

招标货物名称及数量：

| 项目名称 | 福建省立医院移动式C形臂X射线机及碳纤维手术床采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |
| 合同包号 | 品目号 | 采购设备 | 采购数量 |
| 1 | 1-1 | 移动式C形臂X射线机 | 1台 |
|  | 2-1 | 碳纤维手术床 | 1台 |

注：投标人按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2．有意向的合格投标人可从福建省闽咨造价咨询有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．有意向的投标人可从2021年  月  日至2021年  月  日每天（双休日、节假日除外）上午 9：00 至 11：30 时（北京时间），下午 15：00 至 17：30 时（北京时间）在福建省闽咨造价咨询有限公司( 地址：福州市鼓楼区五四路环球广场B座13层) 购买招标文件。本招标文件每份售价为500元人民币或80美元，售后不退。(邮购须另加国内邮寄费50元人民币或国外邮寄费300元人民币合50美元)本机构不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

4．所有投标文件应于2021年  月  日9:00(北京时间) 之前递交到福建省闽咨造价咨询有限公司开标室( 地址：福州市鼓楼区五四路环球广场B座区13层)。

5．定于2021年  月  日9:00:00(北京时间) 在福建省闽咨造价咨询有限公司开标室( 地址：福州市鼓楼区五四路环球广场B座13层)公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

地        址：福州市鼓楼区五四路环球广场B座13层

邮        编：350001

项 目 负责人：黄木绵、游秀敏

电        话：0591-87677863转802

传        真：0591-87677861

电 子  邮 件：530062539@qq.com

开户银行：交通银行福建省分行营业部

保证金汇款帐户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司

保证金汇款帐号：3510 0801 0018 1500 09287

第六章     投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |  |
| 1.1 | 招标项目名称：福建省立医院移动式C形臂X射线机及碳纤维手术床采购项目 |
| 1.2 | 招标人名称：福建省立医院 招标人地址：福建省福州市鼓楼区东街134号 联 系 人：胡工 电 话：0591-88216078 |
| 1.2 | 招标机构名称：福建省闽咨造价咨询有限公司 地 址：福州市鼓楼区五四路158号环球广场B座13层 联 系 人：黄木绵 电 话：0591-87677863转802 传 真：0591-87677861 邮 箱：530062539@qq.com |
| 1.3 | 本招标项目概况及资金性质：移动式C形臂X射线机及碳纤维手术床；财政性资金。 |
| 二、招标文件 |  |
| 6.1 | 已领购招标文件的潜在投标人对本项目招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，请在投标截止时间10日前向招标代理机构或招标人提出。来函请加盖单位公章，并注明联系人、联系电话及传真号码。（须附上已购招标文件的证明材料、潜在投标人营业执照以及详细质疑内容。） |
| 三、投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8.1 | 投标的语言：中文或英文，如有冲突以中文为主。 |
| 10.3 | 是否允许提供备选方案：否。 |
| 11.2 | 本项目不允许缺漏项。 |
| 11.4 | 不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |
| 11.5 | 本项目设有最高投标限价：630万元；投标报价如超出最高限价的投标无效。 |
| 11.6.1 | 现场交货价（包含生产厂至最终目的地的内陆运输费，保险费和其他当地发生的伴随服务费） 从中华人民共和国境内提供的货物投标报价： EXW价（出厂价）+生产厂至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随货物交运有关的全部费用（最终目的地为第七章“合同专用条款”第1条款中的项目现场）。投标总价须包含上述所有费用，并填入开标一览表中，否则按无效标处理。 |
| 11.6.2 | 从中华人民共和国境外提供的货物投标报价： DDP（包含货物从进口口岸运至最终目的地的国内运输费、保险费、(最终目的地为第七章“合同专用条款”第1条款中的项目现场)、进口关税及增值税等伴随货物交运有关的全部费用。 投标总价须包含上述所有费用，并填入开标一览表中（含关税及增值税），否则按无效标处理。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币。（对于从中华人民共和国境内提供的货物和服务的） |
| 12.2 | 投标货币：人民币。（对于从中华人民共和国境外提供的货物和服务的） |
| 13.1 | 本次招标不允许联合体投标，联合体投标的按无效标处理。 |
| 13.3 | 资格标准： 1、投标人须提供能证明其是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易的组织。（境内投标人提供合格有效的营业执照（副本）复印件，境外投标人提供相关证明文件或承诺函（格式自拟）。） 2、投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（详见投标文件格式IV-9-4） 3、投标人须提供已具备履行本项目合同所需的财务、技术和生产能力的相关证明文件或承诺函（格式自拟）。 4、投标人应提供开标前三个月内（不含开标当月）由银行出具的银行资信证明的原件或复印件（若注有“复印无效”字样，提供复印件视为有效文件）。 5、所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准： (1).投标人为供货商的，应提供《医疗器械经营企业许可证》复印件；投标人为制造商的，应提供《医疗器械生产企业许可证》复印件；所投产品若属于二类医疗器械，也可以提供《二类医疗器械经营备案凭证》复印件； 证件必须在有效期内； (2).投标人所投产品若属于第二类或第三类医疗器械，应提供完整的《医疗器械注册证》复印件(如有注册登记表应提供)；所投产品若属于第一类医疗器械，应提供《第一类医疗器械产品备案》复印件，证件必须在有效期内。 6、分支机构投标的，必须由具有法人资格的总部授权，分支机构使用总部资质有效。 评标委员会将保留评标时对所有资格证明文件原件的核查权力。 |
| 14.3 | 货物从招标人验收后开始使用至2年的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专业工具清单。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：人民币120000元；投标保证金汇款须在投标截止前一个工作日的17:30（北京时间）转入招标代理机构指定帐户。如投标保证金汇款不按规定全额到账，投标人将被视为未递交投标保证金，其投标将被拒绝） |
| 15.3 | 投标保证金形式：转帐、现金支票或电汇。 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天，投标有效期不满足，将导致其投标文件被拒绝。 |
| 17.1 | 正本壹份，副本肆份（其中至少有一份中文本），电子版（U盘或光盘）：壹份，电子版与投标文件正本包装在同一信封内。正、副本均须胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册，应编制封面、目录、页码。 |
| 18.2 | 投标书递交至：福州市鼓楼区五四路158号环球广场B座13层开标室 |
| 18.2 | 项目名称：福建省立医院移动式C形臂X射线机及碳纤维手术床采购项目 投标邀请的标题：福建省立医院移动式C形臂X射线机及碳纤维手术床采购项目 编号：1212-214fjmzzj001 |
| 19.1 | 投标截止期：2021年 月 日9:00（北京时间） 递交地点：福州市鼓楼区五四路158号环球广场B座13层开标室 |
| 五、开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标日期 ：2021年 月 日9:00（北京时间） 地 点：福建省闽咨造价咨询有限公司开标室 |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 26.3 | 评标价量化因素：投标人须知第26.3 1). 2). 3). 4). 5).7). 8). 计算评标总价时，以抵达买方指定地点为依据： （1）国外产品为DDP价格。 （2）国内产品为EXW价格（含增值税和其它税费）及国内运保费加伴随费用之和。 |
| 26.4.1 | 内陆运输、保险及其伴随服务 投标人应提供：货物包装数量以及每件包装箱的尺寸和运输重量。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：26.4.2 1) 交货期： 中标通知书发出后90天内交货 调整用的百分比（%）：交货期偏离招标文件要求，每超过一周，按投标总价的1%增加评标价，不足一周按一周计；提前交货不考虑降低评标价。 交货期延迟＞2周的其投标将被拒绝。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏差 对招标文件提出的付款条件的任何负偏离将导致投标被否决。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：26.4.4 1) 随机备件和设备正常运行贰年内所需的备件和专用工具，其价格包括在投标报价中。 |
| 26.4.5 | 买方中国关境内的备件供应和售后服务设施所需费用：买方在中华人民共和国关境内得到投标货物的备件供应和售后服务设施，若没有，则评标价格在投标总价的基础上增加1%。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 所选方案：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：所选方案：26.4.7 2） 调整方案：对于招标文件第八章[二、概述]、[三、技术和服务要求]中未标注“★”的条款每负偏离一项，每项按投标价1%的比率增加计入评标价。(标注“★”号的技术参数,每负偏离一项按无效标处理，除“★”号外其它条款合计负偏离≥10项（款）的按无效标处理） |
| 26.4.8 | 在商务评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： （一）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； （二）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； （三）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （四）投标文件未按招标文件的要求签署的； （五）投标联合体没有提交共同投标协议的； （六）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； （七）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外； （八）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的； （九）投标文件不满足招标文件加注星号（“★”）的重要商务条款要求的； （十）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； （十一）投标有效期不足的； （十二）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （十三）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。 在技术评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： （一）投标人未提供生产厂商原版的技术支持资料，未能佐证其满足招标文件中标注“★”号的技术参数。（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。） （二）除“★”号外其它条款合计负偏离≥10项（款）的。 其它额外的评标因素和标准： （一）对于招标文件第八章[二、概述]、[三、技术规格]未标注“★”的条款每负偏离一项，每项按投标价1%的比率增加计入评标价。 （二）对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标价进行评标。 （三）对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。 （四）投标人提供的投标分项报价表，如不提供详细分项报价，只用“已含在总价中”之类的模糊用语，将视为没有实质性响应招标文件要求，将导致废标。 （五）投标分项报价表中请注明进口部分件价及国内配套件价（如有时）。 （六）当投标人所投产品为进口产品时，分项报价表中须列出所投产品的商品编码或税则号。如不满足，其投标将被否决。 （七）投标人在填写技术规格响应偏离表时应对应招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”， 否则视为没有实质性响应招标文件要求。 （八）商务条款即为招标文件“第七章 合同资料表”中的全部内容，投标人在填写商务条款响应偏离表时须对应招标文件商务条款内容做出逐项响应情况。 投标文件符合性评审： （一）投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。 （二）货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证书证实。 （三）证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括： 1)货物主要技术指标和性能的详细说明； 2)货物从招标人验收后开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格； 3)对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 4）投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 （四）投标人在阐述上述第3)时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36 | 36.1招标服务费： - 招标服务费由中标人向招标机构按如下标准和规定支付。 - ⑴以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数。 - ⑵招标代理服务收费标准惨遭中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文规定按差额定率累进法计算。 - ⑶招标代理服务费币种与中标的币种相同。 - ⑷中标人在领取中标通知书时按规定的标准一次向招标公司缴清招标代理服务费。 - 36.2中标方如未能按36.1条规定办理，招标人将不予退还其投标保证金，并保留追收招标代理服务费的权利。 |
| ★适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| - 境内投标商如是代理，必须是经过制造商正式授权，对于未经制造商授权的代理商，其投标将被拒绝。 - 投标人可按合同包投标，也可同时投多个合同包，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。 - 二 |  |

第七章     合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★1.1 | 买方名称：福建省立医院移动式C形臂X射线机及碳纤维手术床采购项目 项目现场名称：福建省立医院移动式C形臂X射线机及碳纤维手术床采购项目 |
| ★7.1 | 履约保证金金额：无需。 履约保证金形式：无需。 |
| ★11.1 | 项目现场：福建省福州市鼓楼区东街134号 |
| ★16.1 | 应提供的伴随服务：16.1 1).2).3).4).5) |
| ★17.2 | 备品备件要求：卖方应提供验收后运行2年所需的备品备件清单及单价，其费用包括在合同价格内。 |
| ★18.2 | 质量保证期：详见货物需求一览表,合同货物验收合格后≥贰年（质量保证期为设备最终验收合格后开始计算）,免费保修期自设备整机安装调试正常，验收签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新机；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。 |
| ★18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方接到买方通知后，免费维修的响应时间≤24小时，更换缺陷部件的时间：境内部件≤2个日历日，境外部件≤4个日历日。 |
| ★20.1 | 付款方法和条件： 1、采购人以人民币与中标人进行结算（按开标当天中国人民银行公布的汇率中间价进行计算）。 2、卖方（中标人）必须提供符合《国家食品药品监督管理办法》要求的设备发票和清单给买方（采购人）。 ①合同生效后，买方在收到卖方货物并安装、调试、运行正常，双方确认验收合格后付全部货款的90%，余款10%在验收合格满一年后无息付清。 ②卖方应提供中标设备及合同所需的资料，如中标设备为进口商品，卖方还应提供商检报告(属于强制商检的或买方要求检的)或海关检验检疫报告、报关单及发票和设备清单。 |
| ★35 | 卖方通知送达地址：福建省福州市鼓楼区东街134号 |
| ★36 | 互惠协议的标题是：不适用 |
| 适用于本合同条款的额外增加的变动： |  |

- 第八章 货物需求一览表及技术规格

- 货物需求一览表

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 主要机术规格 | 交货期 | 交货地点 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 移动式C形臂X射线机 | 1台 | 详见技术规格要求 | 合同签订生效后90天内交货 | 福州市鼓楼区东街134号 | ≥贰年 |
|  | 1-2 | 碳纤维手术床 | 1台 |  |  |  |  |

注：1、包括所有必要的设备、材料、备品备件、消耗品和专用工具以及设计、技术资料、技术服务和技术培训等。

2、投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

二、 概述

1、本项目为福建省立医院移动式C形臂X射线机及碳纤维手术床采购项目。投标人必须保证所投货物为正规合格产品，并按正规销售渠道供货。投标人应根据招标文件要求的货物的技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性价比的货物来报价，以充分显示各投标人的竞争实力，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2、投标人报价应包含设备制造、税金、包装、运输、装卸、拆除、搬运、外运、保险、保管、安装、调试、产品检验检测、验收、培训、保修等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

3、本项目采购的货物中“品目号1-1：移动式C形臂X射线机、品目号1-2：碳纤维手术床”为核心产品,若提供相同品 牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按《中华人民共和国财政部令第87号》中的相关规定执行。（投标人须在投标文件格式“开标一览表”中列明所提供的设备的品 牌、型号及规格）

- 技术和服务要求

- （一）技术要求

品目号1-1：移动式C形臂X射线机  1台

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能需求 |  |
| 1.1 | 多功能高端大平板C型臂，能够在术中实现CT等中心三维断层扫描，显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视及摄影功能。 | 具备 |
| 2 | 主要技术规格和要求 |  |
| 2.1 | C型臂架构 |  |
| 2.1.1 | 垂直升降 | ≥450mm |
| 2.1.2 | 水平移动 | ≥200 mm |
| 2.1.3 | 沿轨道旋转 | ≥196° (- 98° to + 98°), 电动旋转 |
| 2.1.4 | 轴向旋转 | ≥±220°，电动旋转 |
| 2.1.5 | 左右摆角 | ≥±10° |
| 2.1.6 | 影像增强器到焦点距离 | ≥1160 mm |
| 2.1.7 | C臂开口径 | ≥935 mm |
| 2.1.8 | C臂深度 | ≥740 mm |
| 2.1.9 | 一体化手控式刹车系统 | 是 |
| 2.1.10 | C形臂方位运动电磁阀控制开关 | ≥4个 |
| 2.1.11 | 平板侧有手柄可辅助摆位 | 具备 |
| 2.1.12 | 中心结构，滑环式轨道运动，中央控制阀结构（非L型托臂式结构） | 具备 |
| 2.1.13 | 色彩引导运动控制 | 具备 |
| 2.1.14 | C臂无线缆设计，防止干扰三维扫描 | 具备 |
| 2.2 | X线发生器 |  |
| 2.2.1 | 最大输出功率 | ≥25KW |
| 2.2.2 | 发生器频率 | ≥50KHZ高频/多脉冲处理器控制 |
| 2.2.3 | 最大电压 | ≥125KV |
| 2.2.4 | 透视最大电流 | ≥250mA |
| 2.2.5 | 脉冲透视最大电流 | ≥250mA |
| 2.2.6 | 最大脉冲频率 | ≥30帧/秒 |
| 2.2.7 | 最小脉冲频率 | ≤0.5f/s |
| 2.2.8 | 单幅点片最大电流 | ≥250mA |
| 2.2.9 | 最小曝光时间 | ≤5ms |
| 2.3 | 球管 |  |
| 2.3.1 | 球管类型 | 旋转阳极 |
| ★2.3.2 | 球管大焦点 | ≤0.5mm |
| 2.3.3 | 球管小焦点 | ≤0.3mm |
| 2.3.4 | 阳极热容量 | ≥365KHU |
| 2.3.5 | 阳极散热率 | ≥91KHU/min |
| 2.3.6 | 阳极靶角 | ≤10º |
| 2.3.7 | 球管热容量 | ≥2.565MHU |
| 2.3.8 | 球管转速 | ≥10800转/分钟 |
| 2.3.9 | 阳极滤过片（列出材料类型） | ≥ 2.5 mm Al ， 0.1mmCu |
| 2.3.10 | 最高连续透视时间 | ≥ 60分钟 |
| 2.4 | 平板探测器 |  |
| ★2.4.1 | 平板成像大小 | ≥30cm*30cm |
| 2.4.2 | 图像采集矩阵 | ≥1952×1952 |
| 2.4.3 | 图像采集灰阶 | ≥16bit |
| 2.4.4 | 像素尺寸 | ≤152µm |
| 2.4.5 | 数字图像旋转角度 | ≥±360° |
| 2.4.6 | 平板放大等级 | ≥3级 |
| 2.4.7 | DQE | ≥72% |
| 2.5 | 准直器及滤线栅 |  |
| 2.5.1 | 矩形准直器 | 具备 |
| 2.5.2 | 狭缝准直器 | 具备 |
| 2.5.3 | 狭缝准直器非对称调节 | 具备 |
| 2.5.4 | 无射线数字图像旋转 | 具备 |
| 2.5.5 | 滤线栅栅比 | ≤1/17 |
| 2.5.6 | 滤线栅密度 | ≥70线/厘米 |
| 2.5.7 | 滤线栅可拆卸 | 具备 |
| 2.6 | 监视器 |  |
| 2.6.1 | 监视器 | ≥19”TFT高分辨率医用显示器2台 |
| 2.6.2 | 最大分辨率 | ≥1280 × 1024 |
| 2.6.3 | 最大亮度 | ≥650cd/cm2 |
| 2.6.4 | 可视角度 | ≥±178° |
| 2.6.5 | 对环境光亮度自动补偿功能 | 具备 |
| 2.6.6 | 监视器可旋转，方便不同角度观察影像(注明旋转角度) | ≥240° |
| 2.6.7 | 配备原厂显示器台车 | 具备 |
| 2.7 | 二维数字图像处理 |  |
| 2.7.1 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能 | 具备 |
| 2.7.2 | 实时边缘增强功能 | 具备 |
| 2.7.3 | 实时自动、手动窗位调整功能 | 具备 |
| 2.7.4 | 实时动态降噪功能 | 具备 |
| 2.7.5 | 实时去除运动伪影功能 | 具备 |
| 2.7.6 | 实时金属修正功能 | 具备 |
| 2.7.7 | 实时软组织修正功能 | 具备 |
| 2.7.8 | 自定义曝光程序 | ≥200个 |
| 2.7.9 | 窗位调节功能 | ≥6个自定义窗位调节范围 |
| 2.7.10 | 边缘增强功能 | ≥3个自定义边缘增强范围 |
| 2.7.11 | 图象同屏显示 | ≥16幅 |
| 2.7.12 | 图像剂量三级可调 | 具备 |
| 2.7.13 | 最后一幅图像自动冻结功能LIH | 具备 |
| 2.7.14 | 窗口操作界面 | 具备 |
| 2.7.15 | 图形化显示按键 | 便于理解及操作 |
| 2.7.16 | 光盘刻录功能 | 具备 |
| 2.7.17 | UPS不间断电源 | 具备 |
| 2.7.18 | 操作系统 | 最新Win7系统，64bit处理器，≥4G内存 |
| 2.7.19 | 台车工作站与C臂之间单根线连接 | 具备 |
| 2.7.20 | 台车工作站与C臂之间连接线长度 | ≥7m |
| 2.8 | CT断层扫描功能 |  |
| 2.8.1 | 三维采集为CT等中心采集 | 具备 |
| ★2.8.2 | 等中心旋转角度 | ≥196°，保证信息完整，图像无失真 |
| 2.8.3 | 三维CT扫描时间 | ≤30秒 |
| 2.8.4 | 断层扫描中的机械运动 | 球管和探测器为等中心运动，无上下运动以避免碰撞或运动伪影 |
| 2.8.5 | CT扫描后自动显示三维断层图像与VRT图像 | 具备 |
| 2.9 | 三维CT扫描后处理功能 |  |
| 2.9.1 | 三维断层图像重建 |  |
| 2.9.1.1 | 触摸屏幕操作 | 具备 |
| 2.9.1.2 | 断层图像自由显示技术MPR | 任意斜面断层图像，可以逐层翻页浏览，并直观显示断层图像方位图标（三维方位立方体图标） |
| 2.9.1.3 | 旋转三个轴线显示任意方位的断层图像 | 具备 |
| 2.9.1.4 | 自由浏览任意轴线上的断层图像 | 具备 |
| 2.9.1.5 | 可自定义层厚与层间距 | 具备 |
| 2.9.2 | 三维容积重建技术VRT | 具备 |
| 2.9.2.1 | 三维VRT图象可自由旋转 | 具备 |
| 2.9.2.2 | 三维VRT图像可自由缩放 | 具备 |
| 2.10 | 图像资料存储系统 |  |
| 2.10.1 | CD/DVD刻录功能 | 具备 |
| 2.10.2 | Dicom发送功能 | 具备 |
| 2.10.3 | Dicom打印功能 | 具备 |
| 2.10.4 | Dicom工作表及MPPS功能 | 具备 |
| 2.10.5 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储） | ≥300000幅 |
| 2.10.6 | 具备USB导出功能 | 具备 |
| 2.11 | 操控部件 |  |
| 2.11.1 | 触摸屏控制面板尺寸 | ≥12英寸 |
| 2.11.2 | 触摸屏控制面板分辨率 | ≥1280x800 Pixels |
| 2.11.3 | 同屏触控登记功能 | 具备 |
| 2.11.3.1 | 同屏触控登记新病人功能 | 具备 |
| 2.11.3.2 | 同屏触控急诊登记功能 | 具备 |
| 2.11.3.3 | 同屏触控预登记功能 | 具备 |
| 2.11.4 | 曝光参数设定 | 具备 |
| 2.11.4.1 | 同屏触控设定检查前曝光参数功能 | 具备 |
| 2.11.5 | 同屏触控图像后处理功能 | 具备 |
| 2.11.5.1 | 同屏触控HIS/RIS查询功能 | 具备 |
| 2.11.6 | 手闸曝光 | 具备 |
| 2.11.7 | 标准脚踏开关 | 具备 |
| 2.11.8 | 触摸屏上可与台车显示器同步显示图像 | 具备 |
| 2.11.9 | C臂上具备同屏触摸控制装置 | 具备 |
| 2.11.10 | 显示器推车上具备同屏触摸控制面板 | 具备 |
| 2.12 | 其他 |  |
| 2.12.1 | 具备激光定位灯 | 具备 |
| 2.12.2 | 具备三维导航连接口 | 具备 |
| ★2.12.3 | 可实现与天智航TiRobot骨科手术机器人之间的数据对接,为骨科手术提供精准的三维导航数据 | 满足 |
| 2.12.4 | 设备主机,球管、高压发生器主要部件为同一品牌 | 满足 |
| 2.12.5 | 曝光剂量显示功能 | 满足 |

- 品目号1-2：碳纤维手术床          1台

1、技术性能要求：

1.1、满足3D导航数字化成像手术要求；

★1.2、手术床床体设计符合人体工程学，超薄底座设计，床底座厚度一致≤10cm，额定载重量＞450Kg，为各种骨科手术三维成像、三维重建提供更大的垂直运行空间；

1.3、床面可透X光，材料为无缝减压记忆床垫，避免患者发生褥疮，减少负损害发生，抗静电，抗菌，防渗液，耐酸碱腐蚀，阻燃，易于清洁保养；

1.4、配备开机自我诊断功能，具有故障代码显示功能，便于快速发现故障部位,及时排除故障原因；

1.5、配有360°可透视碳纤维床板，满足术中3D成像手术要求。与骨科机器人术中导航配合，碳纤维床透视空间可达1900mm以上。

1.6、至少提供两套电动控制系统，若遥控器面板发生故障，备用控制系统可提供手术床的基本操作，最大限度的保护患者安全；

1.7、配有USB 端口可与现有手术室数字一体化衔接、实现远程医疗和设备故障及时诊断，能提供兼容及扩充功能；配有≥4点电动液压刹车功能，刹车脚具有微调功能，可自动补偿地面不平整达5mm；

1.8、配有安全防撞保护，当床面各段动作发生意外冲突时，遥控器会在发生冲突前声光报警，并停止动作，降低患者发生危险的可能性，避免床体严重损坏；

1.9、要求配有独立的紧急按键，紧急情况时，可停止手术台的一切操作，最大限度的保护患者安全；

1.10、配有蓄电池，能连续工作满足80台以上手术要求；

1.11、床面具有电动单向平移功能，平移≥30cm，与碳纤维床板配合，可透视距离＞190cm。满足术中骨科拍片要求；

1.12、头板、腿板可互换位置，具有正向体位、反向体位双重体位功能，遥控器附有反向体位操作模式，并自动记忆为反向体位服务。

1.13、遥控器具有背光按键显示功能，方便医护人员在腔镜等较暗手术环境下可清晰操控各按键。

1.14、折刀位、沙滩椅位、水平自动复位，皆有一键式操作完成，并在手控盒上有醒目按键操作；

★1.15、床面最低高度低于550mm，满足超低体位手术要求，迎合术者座姿身高需求；

★1.16、要求配备同品牌悬空式碳纤维单杆骨科牵引架（满足骨科创伤各种牵引手术要求，无需另加配件）：

（1）牵引外展臂、通用骨盆托板及会阴支杆皆由可透X光的碳纤维材质制成，为C臂、G臂的使用创造最大操作空间，保证透视影像不受牵引架的影响;

（2）附件材质要求为铝合金或镍铬不锈钢，具有防腐蚀、易于清洁保养及消毒;

（3）牵引架载重＞250 kg;

（4）单杆全方位两点定位配有精确数字刻度显示，便于医生术中牵引定位;

（5）旋转关节配有数字指示设计，便于医护人员根据使用经验记录各种手术适当外展臂相对角度，加快病患体位的设置。

2、参数要求：

2.1、床面长度＞2080mm

2.2、床面宽度＞500mm

2.3、床面最低高度＜550mm   床面最高高度≥1100mm

2.4、头脚倾≥30°

2.5、左右倾≥20°

2.6、头板上折＞80°，下折≥90°

2.7、背板上折＞70°，下折＞45°

2.8、腿板下折≥105°，上折≥80°

2.9、单向电动平移距离≥310mm

2.10、牵引架参数要求：

（1）短牵引段外展角度：0-180°；

（2）长牵引段外展角度：0-180°；

（3）牵引距离＞170mm;

（4）高度调整＞400mm;

（5）长牵引杆可固定附件的范围≥1500mm

3、配置要求（要求附件与手术床为同一品牌）：

- 3.1、电动手术床                             1台

- 3.2、手臂板                                 1对

- 3.3、幕帘架（含固定器）                     1套

- 3.4、躯体绑带                               1套

- 3.5、碳纤维三钉头架                         1套

- 3.6、碳纤维床板                             1套

- 3.7、全碳纤维悬空式骨科牵引架(单杆)         1套

- 注：标注★号的为关键技术参数，投标文件中设备出现关键技术参数的负偏离将导致废标。

- （二）服务要求

1、安装与验收

1.1安装

1.1.1 合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号设备一年以上的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

1.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.1.3 中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

1.1.4 设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

1.1.5设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

1.1.6中标人提供的配置应符合临床应用要求。

1.2  验收

1.2.1验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

1.2.2验收程序和方法

1.2.2.1出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第1.2.1款验收标准的要求。

1.2.2.2初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

1.2.2.3试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

1.2.2.4最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

1.2.3中标人在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

1.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

★1.2.5 进口商品应提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》的原件或者完整版复印件（复印件不能遮挡任何信息）。

1.2.6进口商品属于应检的(或甲方要求检的)应有中标人请商检部门出具的商检报告，费用均由中标人承担。进口商品若属于免检产品，需要出具免检的相关证明材料。

2、技术资料要求:中标人需提供本项目全套设备配置清单（详列名称、品牌型号、数量、原产地等）。中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套（各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核）。

2.1出厂明细表(装箱单)；

2.2出厂检验报告和合格证书；

2.3使用说明书；

2.4安装手册、操作手册、维修手册；

2.5零部件目录；

2.6相关文件、支持程序软盘或光盘；

2.7提供原产地制造商的产品证明；

2.8合同中要求的其它文件资料。

3、专用工具

3.1中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

4、特殊工具

4.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

5、售后服务要求

★5.1质保期为合同货物验收合格后≥贰年（质量保证期为设备最终验收合格后开始计算）,免费保修期自设备整机安装调试正常，验收签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新机；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

5.2在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在24小时内派工程师到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如一时无法修复的设备，中标人应提供备品供采购人临床使用。在质量保证期一年内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

5.3中标人需提供厂家在福建省内的办事处和相对应的工程师名单。

5.4质量保证期结束后，中标人应在设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理。

5.5质量保证期后的服务要求

5.5.1质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供售后服务，并保障备品配件的供应。

5.6投标人应在投标文件中详细提供售后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。投标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。

6、技术培训

6.1中标人须免费对设备进行安装和调试，并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。技术培训没完成，不进行设备最终验收。

7、备品备件

7.1中标人应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及清单（含价格清单，价格清单应在报价标部分列明，并说明此价格清单为该备品配件的最高限价）。

7.2中标人应在中华人民共和国境内设有备品备件保税库（注明详细地址），且备品配件可保证供应10年以上。投标人应保证能迅速快捷地提供设备的备品备件。

8、违约责任

8.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

8.2在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

8.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

8.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

8.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9、知识产权

投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。